## Raw Data
Reference	Date	Time	Wind1	Wind2	Direction	Voltage	Current1	Current2		Reference speed (m/s)	Expanded uncert. Uref (m/s)	average count
										4.023	0.056	6.1551724138
1	15-05-2015	08:21:36	0	6	N	15.31	424	428		6.082	0.044	9.0821917808
1	15-05-2015	08:21:37	0	7	N	10.07	343	345		8.13	0.046	12.632183908
1	15-05-2015	08:21:38	0	6	N	9.66	302	305		10.204	0.052	15.828125
1	15-05-2015	08:21:39	0	6	N	9.61	296	298		12.127	0.062	19.0519480519
1	15-05-2015	08:21:40	0	6	N	9.61	291	292		14.25	0.07	22.5466666667
1	15-05-2015	08:21:41	0	5	N	12.41	318	320		16.01	0.08	24.9137931034
1	15-05-2015	08:21:42	0	7	N	9.21	325	326		15.015	0.074	23.6451612903
1	15-05-2015	08:21:43	0	7	N	9.46	294	295		13.042	0.066	20.6153846154
1	15-05-2015	08:21:44	0	6	N	9.51	288	290		11.1	0.056	17.5157894737
1	15-05-2015	08:21:45	0	6	N	9.56	288	290		8.973	0.05	14.0422535211
1	15-05-2015	08:21:46	0	5	N	12.26	312	314		6.954	0.044	10.8039215686
1	15-05-2015	08:21:47	0	7	N	11.75	333	333		4.938	0.046	7.6823529412
1	15-05-2015	08:21:48	0	7	N	8.95	296	297
1	15-05-2015	08:21:49	0	6	N	9.41	287	289
1	15-05-2015	08:21:50	0	6	N	9.61	288	290
1	15-05-2015	08:21:51	0	5	N	12.26	309	311
1	15-05-2015	08:21:52	0	7	N	9.21	325	325
1	15-05-2015	08:21:53	0	7	N	9.41	290	292
1	15-05-2015	08:21:54	0	6	N	9.51	287	290
1	15-05-2015	08:21:55	0	6	N	9.61	286	288
1	15-05-2015	08:21:56	0	5	N	12.26	324	325
1	15-05-2015	08:21:57	0	7	N	9.16	306	306
1	15-05-2015	08:21:58	0	6	N	9.41	287	290
1	15-05-2015	08:21:59	0	6	N	9.56	288	289
1	15-05-2015	08:22:00	0	5	N	12.31	316	318
1	15-05-2015	08:22:01	0	7	N	9.16	316	316
1	15-05-2015	08:22:02	0	6	N	9.41	288	291
1	15-05-2015	08:22:03	0	6	N	9.51	289	291
1	15-05-2015	08:22:04	0	5	N	12.21	306	307
1	15-05-2015	08:22:05	0	7	N	11.7	333	333
1	15-05-2015	08:22:06	0	7	N	8.95	294	295
1	15-05-2015	08:22:07	0	6	N	9.36	286	289
1	15-05-2015	08:22:08	0	6	N	9.51	288	289
1	15-05-2015	08:22:09	0	5	N	12.26	305	306
1	15-05-2015	08:22:10	0	7	N	11.85	332	334
1	15-05-2015	08:22:11	0	7	N	8.95	305	306
1	15-05-2015	08:22:12	0	6	N	9.31	287	290
1	15-05-2015	08:22:13	0	6	N	9.46	286	287
1	15-05-2015	08:22:14	0	5	N	12.16	311	313
1	15-05-2015	08:22:15	0	7	N	9.05	308	308
1	15-05-2015	08:22:16	0	6	N	9.36	286	289
1	15-05-2015	08:22:17	0	6	N	9.51	287	289
1	15-05-2015	08:22:18	0	5	N	12.26	312	314
1	15-05-2015	08:22:19	0	7	N	9.16	320	320
1	15-05-2015	08:22:20	0	7	N	9.36	284	286
1	15-05-2015	08:22:21	0	6	N	9.46	287	289
1	15-05-2015	08:22:22	0	5	N	12.16	300	302
1	15-05-2015	08:22:23	0	7	N	11.75	329	330
1	15-05-2015	08:22:24	0	7	N	8.95	306	307
1	15-05-2015	08:22:25	0	6	N	9.31	286	289
1	15-05-2015	08:22:26	0	6	N	9.51	287	289
1	15-05-2015	08:22:27	0	5	N	12.21	308	310
1	15-05-2015	08:22:28	0	7	N	11.75	335	336
1	15-05-2015	08:22:29	0	7	N	8.95	294	297
1	15-05-2015	08:22:30	0	6	N	9.31	286	289
1	15-05-2015	08:22:31	0	6	N	9.46	287	288
1	15-05-2015	08:22:32	0	6	N	9.56	287	288
1	15-05-2015	08:22:33	0	6	N	12.26	325	327
1	15-05-2015	08:22:34	0	8	N	9.1	301	301
1	15-05-2015	08:22:35	0	7	N	9.36	298	299
1	15-05-2015	08:22:36	0	7	N	9.46	305	306
1	15-05-2015	08:22:37	0	8	N	12.21	302	305
1	15-05-2015	08:22:38	0	9	N	9	302	302
1	15-05-2015	08:22:39	0	8	N	9.36	287	290
1	15-05-2015	08:22:40	0	8	N	9.51	289	291
1	15-05-2015	08:22:41	0	7	N	12.16	299	300
1	15-05-2015	08:22:42	0	10	N	9.1	288	289
1	15-05-2015	08:22:43	0	8	N	9.36	287	288
1	15-05-2015	08:22:44	0	8	N	9.51	308	309
1	15-05-2015	08:22:45	0	9	N	12.21	318	321
1	15-05-2015	08:22:46	0	10	N	9.1	287	288
1	15-05-2015	08:22:47	0	8	N	9.41	296	296
1	15-05-2015	08:22:48	0	8	N	12.11	312	315
1	15-05-2015	08:22:49	0	10	N	9.1	297	297
1	15-05-2015	08:22:50	0	8	N	9.46	288	291
1	15-05-2015	08:22:51	0	9	N	9.51	316	317
1	15-05-2015	08:22:52	0	10	N	9.56	289	290
1	15-05-2015	08:22:53	0	9	N	9.66	288	290
1	15-05-2015	08:22:54	0	8	N	12.11	320	322
1	15-05-2015	08:22:55	0	10	N	9.1	303	304
1	15-05-2015	08:22:56	0	10	N	9.41	284	286
1	15-05-2015	08:22:57	0	8	N	12.21	307	309
1	15-05-2015	08:22:58	0	10	N	9.16	317	318
1	15-05-2015	08:22:59	0	10	N	9.36	296	297
1	15-05-2015	08:23:00	0	9	N	9.51	287	290
1	15-05-2015	08:23:01	0	9	N	9.61	289	291
1	15-05-2015	08:23:02	0	8	N	12.21	306	308
1	15-05-2015	08:23:03	0	10	N	11.8	325	327
1	15-05-2015	08:23:04	0	10	N	8.9	304	304
1	15-05-2015	08:23:05	0	10	N	9.36	284	286
1	15-05-2015	08:23:06	0	9	N	9.51	288	289
1	15-05-2015	08:23:07	0	8	N	12.21	303	305
1	15-05-2015	08:23:08	0	10	N	11.8	314	316
1	15-05-2015	08:23:09	0	10	N	8.95	315	316
1	15-05-2015	08:23:10	0	10	N	9.36	307	308
1	15-05-2015	08:23:11	0	10	N	9.46	290	290
1	15-05-2015	08:23:12	0	9	N	9.56	287	289
1	15-05-2015	08:23:13	0	9	N	9.61	289	291
1	15-05-2015	08:23:14	0	8	N	12.21	309	310
1	15-05-2015	08:23:15	0	10	N	9.16	316	317
1	15-05-2015	08:23:16	0	10	N	9.36	305	305
1	15-05-2015	08:23:17	0	10	N	9.46	289	290
1	15-05-2015	08:23:18	0	9	N	9.56	286	288
1	15-05-2015	08:23:19	0	9	N	9.56	288	291
1	15-05-2015	08:23:20	0	8	N	12.21	308	310
1	15-05-2015	08:23:21	0	10	N	9.05	317	317
1	15-05-2015	08:23:22	0	10	N	9.41	293	294
1	15-05-2015	08:23:23	0	9	N	9.46	286	289
1	15-05-2015	08:23:24	0	8	N	9.56	289	290
1	15-05-2015	08:23:25	0	10	N	12.21	307	309
1	15-05-2015	08:23:26	0	10	N	9.05	316	317
1	15-05-2015	08:23:27	0	10	N	9.36	302	302
1	15-05-2015	08:23:28	0	10	N	9.46	282	284
1	15-05-2015	08:23:29	0	9	N	9.56	289	290
1	15-05-2015	08:23:30	0	8	N	9.66	290	292
1	15-05-2015	08:23:31	0	9	N	12.16	318	319
1	15-05-2015	08:23:32	0	10	N	9.1	316	316
1	15-05-2015	08:23:33	0	10	N	9.36	286	290
1	15-05-2015	08:23:34	0	9	N	9.51	287	290
1	15-05-2015	08:23:35	0	9	N	9.61	289	291
1	15-05-2015	08:23:36	0	8	N	12.16	305	307
1	15-05-2015	08:23:37	0	10	N	11.8	315	317
1	15-05-2015	08:23:38	0	10	N	8.9	317	318
1	15-05-2015	08:23:39	0	10	N	9.31	307	307
1	15-05-2015	08:23:40	0	10	N	9.46	288	289
1	15-05-2015	08:23:41	0	9	N	9.51	286	288
1	15-05-2015	08:23:42	0	9	N	9.56	289	290
1	15-05-2015	08:23:43	0	8	N	9.66	288	290
1	15-05-2015	08:23:44	0	9	N	9.56	287	288
1	15-05-2015	08:23:45	0	10	N	9.56	287	288
1	15-05-2015	08:23:46	0	9	N	9.56	313	314
1	15-05-2015	08:23:47	0	11	N	9.56	311	312
1	15-05-2015	08:23:48	0	11	N	9.66	285	287
1	15-05-2015	08:23:49	0	11	N	12.26	311	313
1	15-05-2015	08:23:50	0	12	N	11.75	306	308
1	15-05-2015	08:23:51	0	13	N	8.95	292	293
1	15-05-2015	08:23:52	0	11	N	12	315	315
1	15-05-2015	08:23:53	0	13	N	9	309	310
1	15-05-2015	08:23:54	0	13	N	9.31	285	287
1	15-05-2015	08:23:55	0	11	N	12.16	308	310
1	15-05-2015	08:23:56	0	13	N	11.7	316	318
1	15-05-2015	08:23:57	0	13	N	8.9	309	310
1	15-05-2015	08:23:58	0	13	N	9.31	307	308
1	15-05-2015	08:23:59	0	13	N	12.05	316	318
1	15-05-2015	08:24:00	0	13	N	11.65	318	320
1	15-05-2015	08:24:01	0	13	N	11.55	317	318
1	15-05-2015	08:24:02	0	13	N	8.85	315	317
1	15-05-2015	08:24:03	0	13	N	11.6	317	319
1	15-05-2015	08:24:04	0	13	N	11.44	305	307
1	15-05-2015	08:24:05	0	13	N	11.55	310	312
1	15-05-2015	08:24:06	0	13	N	8.95	290	291
1	15-05-2015	08:24:07	0	13	N	9.36	289	291
1	15-05-2015	08:24:08	0	12	N	9.46	297	298
1	15-05-2015	08:24:09	0	13	N	9.56	302	302
1	15-05-2015	08:24:10	0	13	N	9.56	303	304
1	15-05-2015	08:24:11	0	13	N	9.61	307	307
1	15-05-2015	08:24:12	0	13	N	9.61	305	306
1	15-05-2015	08:24:13	0	13	N	9.61	303	303
1	15-05-2015	08:24:14	0	13	N	9.56	304	305
1	15-05-2015	08:24:15	0	13	N	9.61	296	297
1	15-05-2015	08:24:16	0	13	N	9.56	291	292
1	15-05-2015	08:24:17	0	13	N	9.61	289	290
1	15-05-2015	08:24:18	0	11	N	9.66	287	289
1	15-05-2015	08:24:19	0	12	N	12.21	307	308
1	15-05-2015	08:24:20	0	13	N	11.75	315	317
1	15-05-2015	08:24:21	0	13	N	11.49	318	320
1	15-05-2015	08:24:22	0	13	N	8.9	308	310
1	15-05-2015	08:24:23	0	13	N	9.31	306	307
1	15-05-2015	08:24:24	0	13	N	9.41	306	306
1	15-05-2015	08:24:25	0	13	N	9.56	290	291
1	15-05-2015	08:24:26	0	13	N	9.61	286	287
1	15-05-2015	08:24:27	0	12	N	9.61	288	290
1	15-05-2015	08:24:28	0	11	N	9.66	290	292
1	15-05-2015	08:24:29	0	12	N	12.26	306	308
1	15-05-2015	08:24:30	0	13	N	11.8	311	314
1	15-05-2015	08:24:31	0	13	N	11.6	317	319
1	15-05-2015	08:24:32	0	13	N	8.9	311	312
1	15-05-2015	08:24:33	0	13	N	9.36	308	310
1	15-05-2015	08:24:34	0	13	N	9.46	308	308
1	15-05-2015	08:24:35	0	13	N	9.51	293	294
1	15-05-2015	08:24:36	0	13	N	9.51	285	287
1	15-05-2015	08:24:37	0	12	N	9.56	287	289
1	15-05-2015	08:24:38	0	11	N	12.21	301	303
1	15-05-2015	08:24:39	0	13	N	11.75	307	309
1	15-05-2015	08:24:40	0	13	N	11.55	312	314
1	15-05-2015	08:24:41	0	13	N	11.44	318	320
1	15-05-2015	08:24:42	0	13	N	11.39	318	320
1	15-05-2015	08:24:43	0	13	N	8.85	308	309
1	15-05-2015	08:24:44	0	13	N	9.26	304	305
1	15-05-2015	08:24:45	0	13	N	9.41	298	299
1	15-05-2015	08:24:46	0	13	N	9.51	295	296
1	15-05-2015	08:24:47	0	13	N	9.56	292	292
1	15-05-2015	08:24:48	0	13	N	9.56	283	285
1	15-05-2015	08:24:49	0	12	N	9.61	290	291
1	15-05-2015	08:24:50	0	12	N	9.56	288	291
1	15-05-2015	08:24:51	0	12	N	9.61	290	292
1	15-05-2015	08:24:52	0	11	N	12.21	304	306
1	15-05-2015	08:24:53	0	13	N	11.75	310	312
1	15-05-2015	08:24:54	0	13	N	11.6	311	313
1	15-05-2015	08:24:55	0	13	N	11.49	316	317
1	15-05-2015	08:24:56	0	13	N	11.44	320	322
1	15-05-2015	08:24:57	0	13	N	8.85	309	310
1	15-05-2015	08:24:58	0	13	N	9.31	308	309
1	15-05-2015	08:24:59	0	13	N	9.46	300	300
1	15-05-2015	08:25:00	0	13	N	9.51	293	294
1	15-05-2015	08:25:01	0	13	N	9.56	287	289
1	15-05-2015	08:25:02	0	12	N	9.61	287	290
1	15-05-2015	08:25:03	0	11	N	12.21	302	304
1	15-05-2015	08:25:04	0	13	N	11.7	306	308
1	15-05-2015	08:25:05	0	13	N	11.6	315	317
1	15-05-2015	08:25:06	0	13	N	8.85	308	309
1	15-05-2015	08:25:07	0	13	N	9.26	306	307
1	15-05-2015	08:25:08	0	13	N	9.46	302	302
1	15-05-2015	08:25:09	0	13	N	9.56	294	295
1	15-05-2015	08:25:10	0	13	N	9.61	285	287
1	15-05-2015	08:25:11	0	12	N	9.61	287	289
1	15-05-2015	08:25:12	0	12	N	9.61	304	305
1	15-05-2015	08:25:13	0	13	N	12.21	297	300
1	15-05-2015	08:25:14	0	15	N	9.16	290	292
1	15-05-2015	08:25:15	0	13	N	9.41	307	309
1	15-05-2015	08:25:16	0	15	N	9.51	305	306
1	15-05-2015	08:25:17	0	15	N	9.51	304	302
1	15-05-2015	08:25:18	0	15	N	12.21	298	299
1	15-05-2015	08:25:19	0	16	N	9.05	306	308
1	15-05-2015	08:25:20	0	16	N	9.41	294	294
1	15-05-2015	08:25:21	0	15	N	12.11	297	300
1	15-05-2015	08:25:22	0	16	N	9.05	317	319
1	15-05-2015	08:25:23	0	16	N	8.95	307	309
1	15-05-2015	08:25:24	0	16	N	9.26	301	303
1	15-05-2015	08:25:25	0	16	N	9.41	300	300
1	15-05-2015	08:25:26	0	16	N	9.51	294	295
1	15-05-2015	08:25:27	0	16	N	9.56	296	297
1	15-05-2015	08:25:28	0	16	N	9.56	289	290
1	15-05-2015	08:25:29	0	16	N	9.56	287	289
1	15-05-2015	08:25:30	0	15	N	9.61	284	286
1	15-05-2015	08:25:31	0	15	N	12.21	304	306
1	15-05-2015	08:25:32	0	16	N	11.75	310	312
1	15-05-2015	08:25:33	0	16	N	11.44	319	321
1	15-05-2015	08:25:34	0	16	N	11.44	315	317
1	15-05-2015	08:25:35	0	16	N	8.8	307	308
1	15-05-2015	08:25:36	0	16	N	9.26	302	304
1	15-05-2015	08:25:37	0	16	N	9.41	301	303
1	15-05-2015	08:25:38	0	16	N	9.51	302	303
1	15-05-2015	08:25:39	0	16	N	9.56	297	298
1	15-05-2015	08:25:40	0	16	N	9.56	296	297
1	15-05-2015	08:25:41	0	16	N	9.61	289	290
1	15-05-2015	08:25:42	0	16	N	9.61	297	297
1	15-05-2015	08:25:43	0	16	N	9.56	296	300
1	15-05-2015	08:25:44	0	15	N	9.56	301	303
1	15-05-2015	08:25:45	0	16	N	9.56	300	300
1	15-05-2015	08:25:46	0	16	N	9.61	300	302
1	15-05-2015	08:25:47	0	16	N	9.56	299	300
1	15-05-2015	08:25:48	0	16	N	9.61	300	302
1	15-05-2015	08:25:49	0	16	N	9.61	301	301
1	15-05-2015	08:25:50	0	16	N	9.56	300	302
1	15-05-2015	08:25:51	0	16	N	9.56	301	302
1	15-05-2015	08:25:52	0	16	N	9.56	301	302
1	15-05-2015	08:25:53	0	16	N	9.61	301	302
1	15-05-2015	08:25:54	0	16	N	12.16	310	311
1	15-05-2015	08:25:55	0	16	N	9.1	304	305
1	15-05-2015	08:25:56	0	16	N	12.05	311	313
1	15-05-2015	08:25:57	0	16	N	9	303	304
1	15-05-2015	08:25:58	0	16	N	12	314	316
1	15-05-2015	08:25:59	0	16	N	9	305	307
1	15-05-2015	08:26:00	0	16	N	9.36	303	304
1	15-05-2015	08:26:01	0	16	N	9.46	302	307
1	15-05-2015	08:26:02	0	16	N	9.56	304	306
1	15-05-2015	08:26:03	0	16	N	9.51	301	302
1	15-05-2015	08:26:04	0	16	N	9.56	302	304
1	15-05-2015	08:26:05	0	16	N	9.51	300	302
1	15-05-2015	08:26:06	0	16	N	9.56	304	305
1	15-05-2015	08:26:07	0	16	N	9.56	300	304
1	15-05-2015	08:26:08	0	16	N	9.56	304	305
1	15-05-2015	08:26:09	0	16	N	9.51	300	301
1	15-05-2015	08:26:10	0	16	N	9.61	302	303
1	15-05-2015	08:26:11	0	16	N	9.51	300	301
1	15-05-2015	08:26:12	0	16	N	9.61	303	305
1	15-05-2015	08:26:13	0	16	N	9.56	303	302
1	15-05-2015	08:26:14	0	16	N	9.61	304	306
1	15-05-2015	08:26:15	0	16	N	9.51	302	300
1	15-05-2015	08:26:16	0	16	N	9.51	302	302
1	15-05-2015	08:26:17	0	16	N	9.51	299	301
1	15-05-2015	08:26:18	0	17	N	9.56	291	291
1	15-05-2015	08:26:19	0	17	N	9.56	297	301
1	15-05-2015	08:26:20	0	17	N	12.16	298	300
1	15-05-2015	08:26:21	0	19	N	9.21	289	290
1	15-05-2015	08:26:22	0	18	N	9.36	299	301
1	15-05-2015	08:26:23	0	19	N	9.46	302	300
1	15-05-2015	08:26:24	0	18	N	9.51	298	298
1	15-05-2015	08:26:25	0	19	N	12.11	301	303
1	15-05-2015	08:26:26	0	20	N	11.7	304	305
1	15-05-2015	08:26:27	0	21	N	8.9	296	297
1	15-05-2015	08:26:28	0	19	N	9.31	299	301
1	15-05-2015	08:26:29	0	19	N	9.46	299	301
1	15-05-2015	08:26:30	0	19	N	9.51	300	301
1	15-05-2015	08:26:31	0	19	N	12.21	307	309
1	15-05-2015	08:26:32	0	19	N	11.75	308	311
1	15-05-2015	08:26:33	0	19	N	11.6	306	308
1	15-05-2015	08:26:34	0	20	N	8.85	296	299
1	15-05-2015	08:26:35	0	19	N	9.36	287	289
1	15-05-2015	08:26:36	0	19	N	9.51	288	289
1	15-05-2015	08:26:37	0	19	N	9.56	288	289
1	15-05-2015	08:26:38	0	19	N	12.21	299	301
1	15-05-2015	08:26:39	0	20	N	11.75	302	304
1	15-05-2015	08:26:40	0	20	N	11.6	308	310
1	15-05-2015	08:26:41	0	19	N	11.49	313	316
1	15-05-2015	08:26:42	0	19	N	8.85	306	309
1	15-05-2015	08:26:43	0	19	N	9.26	304	306
1	15-05-2015	08:26:44	0	19	N	9.41	300	302
1	15-05-2015	08:26:45	0	19	N	9.46	302	304
1	15-05-2015	08:26:46	0	19	N	9.51	301	302
1	15-05-2015	08:26:47	0	18	N	9.56	294	294
1	15-05-2015	08:26:48	0	19	N	12.16	302	303
1	15-05-2015	08:26:49	0	20	N	9.1	301	302
1	15-05-2015	08:26:50	0	19	N	9.36	301	303
1	15-05-2015	08:26:51	0	19	N	9.51	300	302
1	15-05-2015	08:26:52	0	19	N	9.51	302	304
1	15-05-2015	08:26:53	0	19	N	9.61	298	298
1	15-05-2015	08:26:54	0	18	N	9.51	290	292
1	15-05-2015	08:26:55	0	19	N	12.21	297	300
1	15-05-2015	08:26:56	0	20	N	11.8	306	308
1	15-05-2015	08:26:57	0	19	N	11.6	314	316
1	15-05-2015	08:26:58	0	19	N	8.9	307	309
1	15-05-2015	08:26:59	0	19	N	9.31	305	305
1	15-05-2015	08:27:00	0	19	N	9.46	303	303
1	15-05-2015	08:27:01	0	18	N	9.56	293	294
1	15-05-2015	08:27:02	0	19	N	9.61	293	294
1	15-05-2015	08:27:03	0	20	N	12.16	300	302
1	15-05-2015	08:27:04	0	20	N	11.7	304	305
1	15-05-2015	08:27:05	0	20	N	11.49	307	309
1	15-05-2015	08:27:06	0	19	N	8.9	302	304
1	15-05-2015	08:27:07	0	19	N	9.31	300	305
1	15-05-2015	08:27:08	0	19	N	9.46	302	304
1	15-05-2015	08:27:09	0	19	N	9.51	300	302
1	15-05-2015	08:27:10	0	19	N	9.56	300	301
1	15-05-2015	08:27:11	0	19	N	9.56	298	298
1	15-05-2015	08:27:12	0	19	N	9.56	289	290
1	15-05-2015	08:27:13	0	18	N	12.16	298	300
1	15-05-2015	08:27:14	0	20	N	11.8	302	304
1	15-05-2015	08:27:15	0	20	N	11.55	310	312
1	15-05-2015	08:27:16	0	19	N	8.9	306	308
1	15-05-2015	08:27:17	0	19	N	9.26	300	301
1	15-05-2015	08:27:18	0	19	N	9.41	299	299
1	15-05-2015	08:27:19	0	19	N	9.46	295	296
1	15-05-2015	08:27:20	0	18	N	12.11	299	301
1	15-05-2015	08:27:21	0	20	N	11.65	307	310
1	15-05-2015	08:27:22	0	19	N	8.9	303	305
1	15-05-2015	08:27:23	0	19	N	9.26	303	301
1	15-05-2015	08:27:24	0	19	N	9.46	302	304
1	15-05-2015	08:27:25	0	19	N	9.51	301	301
1	15-05-2015	08:27:26	0	19	N	9.56	298	299
1	15-05-2015	08:27:27	0	19	N	9.56	290	291
1	15-05-2015	08:27:28	0	18	N	12.21	301	303
1	15-05-2015	08:27:29	0	20	N	11.75	307	309
1	15-05-2015	08:27:30	0	19	N	11.55	312	315
1	15-05-2015	08:27:31	0	19	N	11.55	315	317
1	15-05-2015	08:27:32	0	20	N	8.85	302	302
1	15-05-2015	08:27:33	0	20	N	9.26	300	301
1	15-05-2015	08:27:34	0	20	N	11.95	305	308
1	15-05-2015	08:27:35	0	22	N	11.7	308	309
1	15-05-2015	08:27:36	0	23	N	8.95	298	301
1	15-05-2015	08:27:37	0	21	N	11.95	302	303
1	15-05-2015	08:27:38	0	23	N	11.65	310	312
1	15-05-2015	08:27:39	0	23	N	11.55	306	309
1	15-05-2015	08:27:40	0	22	N	11.49	310	311
1	15-05-2015	08:27:41	0	23	N	11.49	304	305
1	15-05-2015	08:27:42	0	23	N	11.44	307	309
1	15-05-2015	08:27:43	0	23	N	8.9	296	297
1	15-05-2015	08:27:44	0	23	N	9.26	296	298
1	15-05-2015	08:27:45	0	21	N	12.11	302	303
1	15-05-2015	08:27:46	0	23	N	11.65	307	309
1	15-05-2015	08:27:47	0	23	N	11.6	304	306
1	15-05-2015	08:27:48	0	23	N	11.49	308	309
1	15-05-2015	08:27:49	0	23	N	11.49	307	309
1	15-05-2015	08:27:50	0	23	N	8.85	299	301
1	15-05-2015	08:27:51	0	22	N	9.31	301	303
1	15-05-2015	08:27:52	0	23	N	9.46	297	299
1	15-05-2015	08:27:53	0	22	N	9.51	299	301
1	15-05-2015	08:27:54	0	22	N	12.05	310	311
1	15-05-2015	08:27:55	0	23	N	9.16	300	303
1	15-05-2015	08:27:56	0	22	N	9.41	301	303
1	15-05-2015	08:27:57	0	22	N	9.51	300	302
1	15-05-2015	08:27:58	0	22	N	9.46	301	303
1	15-05-2015	08:27:59	0	23	N	12.21	306	307
1	15-05-2015	08:28:00	0	23	N	11.75	310	311
1	15-05-2015	08:28:01	0	24	N	8.95	298	301
1	15-05-2015	08:28:02	0	22	N	9.31	296	297
1	15-05-2015	08:28:03	0	22	N	9.46	300	298
1	15-05-2015	08:28:04	0	22	N	12.11	309	312
1	15-05-2015	08:28:05	0	23	N	11.65	308	310
1	15-05-2015	08:28:06	0	23	N	11.65	309	311
1	15-05-2015	08:28:07	0	23	N	11.55	308	309
1	15-05-2015	08:28:08	0	23	N	11.49	304	305
1	15-05-2015	08:28:09	0	23	N	8.9	298	299
1	15-05-2015	08:28:10	0	23	N	11.95	304	305
1	15-05-2015	08:28:11	0	23	N	11.6	306	308
1	15-05-2015	08:28:12	0	23	N	11.49	308	310
1	15-05-2015	08:28:13	0	23	N	8.85	297	299
1	15-05-2015	08:28:14	0	23	N	9.31	299	300
1	15-05-2015	08:28:15	0	23	N	9.46	296	298
1	15-05-2015	08:28:16	0	22	N	9.51	299	301
1	15-05-2015	08:28:17	0	22	N	9.56	299	301
1	15-05-2015	08:28:18	0	22	N	9.56	301	303
1	15-05-2015	08:28:19	0	22	N	9.51	300	302
1	15-05-2015	08:28:20	0	22	N	9.56	304	305
1	15-05-2015	08:28:21	0	22	N	9.51	300	303
1	15-05-2015	08:28:22	0	23	N	12.21	304	305
1	15-05-2015	08:28:23	0	23	N	11.65	308	309
1	15-05-2015	08:28:24	0	23	N	11.6	309	310
1	15-05-2015	08:28:25	0	23	N	8.9	298	300
1	15-05-2015	08:28:26	0	22	N	9.26	297	298
1	15-05-2015	08:28:27	0	22	N	9.41	296	298
1	15-05-2015	08:28:28	0	22	N	9.51	300	302
1	15-05-2015	08:28:29	0	23	N	12.05	305	306
1	15-05-2015	08:28:30	0	23	N	11.7	303	304
1	15-05-2015	08:28:31	0	23	N	11.55	306	310
1	15-05-2015	08:28:32	0	23	N	11.49	301	304
1	15-05-2015	08:28:33	0	23	N	11.44	308	309
1	15-05-2015	08:28:34	0	23	N	11.49	305	306
1	15-05-2015	08:28:35	0	23	N	11.39	307	309
1	15-05-2015	08:28:36	0	23	N	11.49	305	307
1	15-05-2015	08:28:37	0	24	N	8.85	301	302
1	15-05-2015	08:28:38	0	22	N	9.26	293	295
1	15-05-2015	08:28:39	0	22	N	9.51	300	302
1	15-05-2015	08:28:40	0	22	N	9.51	295	297
1	15-05-2015	08:28:41	0	22	N	9.56	299	304
1	15-05-2015	08:28:42	0	22	N	9.56	299	300
1	15-05-2015	08:28:43	0	22	N	9.56	299	298
1	15-05-2015	08:28:44	0	22	N	9.51	297	298
1	15-05-2015	08:28:45	0	22	N	9.56	300	302
1	15-05-2015	08:28:46	0	22	N	9.56	297	299
1	15-05-2015	08:28:47	0	22	N	9.56	299	301
1	15-05-2015	08:28:48	0	22	N	12.16	310	310
1	15-05-2015	08:28:49	0	22	N	9.16	299	301
1	15-05-2015	08:28:50	0	25	N	9.36	295	297
1	15-05-2015	08:28:51	0	24	N	9.46	297	298
1	15-05-2015	08:28:52	0	25	N	9.56	297	301
1	15-05-2015	08:28:53	0	25	N	12.16	308	308
1	15-05-2015	08:28:54	0	25	N	9.05	296	298
1	15-05-2015	08:28:55	0	24	N	12.05	309	310
1	15-05-2015	08:28:56	0	26	N	9.05	298	300
1	15-05-2015	08:28:57	0	24	N	11.95	313	314
1	15-05-2015	08:28:58	0	26	N	9	295	302
1	15-05-2015	08:28:59	0	26	N	9.41	293	297
1	15-05-2015	08:29:00	0	24	N	9.51	299	300
1	15-05-2015	08:29:01	0	24	N	12.11	313	314
1	15-05-2015	08:29:02	0	25	N	9.16	299	301
1	15-05-2015	08:29:03	0	25	N	9.36	305	308
1	15-05-2015	08:29:04	0	25	N	11.65	310	312
1	15-05-2015	08:29:05	0	26	N	8.95	297	299
1	15-05-2015	08:29:06	0	24	N	9.36	298	300
1	15-05-2015	08:29:07	0	26	N	9.46	297	296
1	15-05-2015	08:29:08	0	24	N	12.16	309	310
1	15-05-2015	08:29:09	0	26	N	9.1	296	299
1	15-05-2015	08:29:10	0	23	N	9.36	308	310
1	15-05-2015	08:29:11	0	25	N	11.7	313	313
1	15-05-2015	08:29:12	0	25	N	8.95	298	299
1	15-05-2015	08:29:13	0	25	N	9.31	295	298
1	15-05-2015	08:29:14	0	24	N	9.46	296	300
1	15-05-2015	08:29:15	0	25	N	9.61	298	298
1	15-05-2015	08:29:16	0	26	N	9.51	295	297
1	15-05-2015	08:29:17	0	25	N	12.16	310	310
1	15-05-2015	08:29:18	0	26	N	9.1	297	299
1	15-05-2015	08:29:19	0	24	N	9.36	296	297
1	15-05-2015	08:29:20	0	24	N	9.51	296	301
1	15-05-2015	08:29:21	0	24	N	9.51	299	301
1	15-05-2015	08:29:22	0	26	N	9.51	297	298
1	15-05-2015	08:29:23	0	24	N	9.56	298	299
1	15-05-2015	08:29:24	0	25	N	12.16	311	312
1	15-05-2015	08:29:25	0	26	N	9.05	295	297
1	15-05-2015	08:29:26	0	25	N	9.36	298	300
1	15-05-2015	08:29:27	0	24	N	9.46	298	300
1	15-05-2015	08:29:28	0	25	N	12.11	309	310
1	15-05-2015	08:29:29	0	26	N	9.05	296	299
1	15-05-2015	08:29:30	0	25	N	9.41	293	297
1	15-05-2015	08:29:31	0	25	N	9.46	293	297
1	15-05-2015	08:29:32	0	25	N	9.56	297	297
1	15-05-2015	08:29:33	0	25	N	9.46	294	296
1	15-05-2015	08:29:34	0	25	N	12.16	303	307
1	15-05-2015	08:29:35	0	25	N	11.7	308	310
1	15-05-2015	08:29:36	0	26	N	8.9	296	298
1	15-05-2015	08:29:37	0	24	N	9.31	297	299
1	15-05-2015	08:29:38	0	25	N	9.41	307	308
1	15-05-2015	08:29:39	0	26	N	9.05	295	299
1	15-05-2015	08:29:40	0	24	N	9.41	299	300
1	15-05-2015	08:29:41	0	25	N	9.46	295	298
1	15-05-2015	08:29:42	0	24	N	9.51	298	300
1	15-05-2015	08:29:43	0	25	N	12.16	307	308
1	15-05-2015	08:29:44	0	25	N	9.05	296	298
1	15-05-2015	08:29:45	0	26	N	9.41	295	296
1	15-05-2015	08:29:46	0	24	N	9.51	298	300
1	15-05-2015	08:29:47	0	25	N	12.21	308	309
1	15-05-2015	08:29:48	0	25	N	11.7	306	307
1	15-05-2015	08:29:49	0	25	N	8.9	297	299
1	15-05-2015	08:29:50	0	24	N	9.36	299	301
1	15-05-2015	08:29:51	0	23	N	12.05	307	309
1	15-05-2015	08:29:52	0	24	N	11.75	306	308
1	15-05-2015	08:29:53	0	25	N	8.95	298	302
1	15-05-2015	08:29:54	0	23	N	9.21	295	297
1	15-05-2015	08:29:55	0	24	N	12.11	308	308
1	15-05-2015	08:29:56	0	24	N	11.7	310	311
1	15-05-2015	08:29:57	0	25	N	8.95	297	300
1	15-05-2015	08:29:58	0	23	N	9.36	298	300
1	15-05-2015	08:29:59	0	23	N	9.51	298	300
1	15-05-2015	08:30:00	0	23	N	9.56	298	300
1	15-05-2015	08:30:01	0	24	N	12.11	306	307
1	15-05-2015	08:30:02	0	24	N	11.75	306	308
1	15-05-2015	08:30:03	0	24	N	8.95	299	300
1	15-05-2015	08:30:04	0	23	N	11.95	309	311
1	15-05-2015	08:30:05	0	24	N	9.05	298	299
1	15-05-2015	08:30:06	0	23	N	11.95	302	304
1	15-05-2015	08:30:07	0	24	N	11.7	306	307
1	15-05-2015	08:30:08	0	25	N	8.9	299	300
1	15-05-2015	08:30:09	0	23	N	9.31	295	297
1	15-05-2015	08:30:10	0	23	N	9.46	298	300
1	15-05-2015	08:30:11	0	23	N	9.51	302	301
1	15-05-2015	08:30:12	0	24	N	12.11	309	310
1	15-05-2015	08:30:13	0	24	N	11.7	309	310
1	15-05-2015	08:30:14	0	25	N	8.95	299	302
1	15-05-2015	08:30:15	0	23	N	9.31	298	299
1	15-05-2015	08:30:16	0	23	N	12.05	309	311
1	15-05-2015	08:30:17	0	24	N	11.65	307	309
1	15-05-2015	08:30:18	0	24	N	8.95	299	299
1	15-05-2015	08:30:19	0	23	N	9.36	293	294
1	15-05-2015	08:30:20	0	24	N	9.46	294	295
1	15-05-2015	08:30:21	0	23	N	9.61	296	297
1	15-05-2015	08:30:22	0	23	N	9.51	294	295
1	15-05-2015	08:30:23	0	24	N	9.51	293	296
1	15-05-2015	08:30:24	0	23	N	9.51	295	297
1	15-05-2015	08:30:25	0	24	N	9.51	295	296
1	15-05-2015	08:30:26	0	23	N	9.51	297	298
1	15-05-2015	08:30:27	0	23	N	9.56	298	299
1	15-05-2015	08:30:28	0	23	N	9.51	299	301
1	15-05-2015	08:30:29	0	23	N	9.56	299	300
1	15-05-2015	08:30:30	0	23	N	9.56	301	302
1	15-05-2015	08:30:31	0	23	N	9.56	298	300
1	15-05-2015	08:30:32	0	23	N	9.56	296	298
1	15-05-2015	08:30:33	0	23	N	9.56	299	301
1	15-05-2015	08:30:34	0	24	N	9.46	296	297
1	15-05-2015	08:30:35	0	24	N	9.61	297	298
1	15-05-2015	08:30:36	0	24	N	12.11	306	307
1	15-05-2015	08:30:37	0	24	N	9.1	297	300
1	15-05-2015	08:30:38	0	24	N	12	309	309
1	15-05-2015	08:30:39	0	25	N	9.05	297	299
1	15-05-2015	08:30:40	0	23	N	9.36	297	298
1	15-05-2015	08:30:41	0	23	N	12.05	308	310
1	15-05-2015	08:30:42	0	24	N	9.1	298	299
1	15-05-2015	08:30:43	0	24	N	9.31	293	295
1	15-05-2015	08:30:44	0	23	N	9.46	295	297
1	15-05-2015	08:30:45	0	24	N	9.46	294	296
1	15-05-2015	08:30:46	0	24	N	9.56	296	297
1	15-05-2015	08:30:47	0	24	N	9.51	296	298
1	15-05-2015	08:30:48	0	23	N	9.51	300	302
1	15-05-2015	08:30:49	0	23	N	9.56	300	302
1	15-05-2015	08:30:50	0	22	N	9.51	296	297
1	15-05-2015	08:30:51	0	22	N	9.51	299	301
1	15-05-2015	08:30:52	0	21	N	9.51	299	301
1	15-05-2015	08:30:53	0	21	N	9.51	298	300
1	15-05-2015	08:30:54	0	20	N	9.56	299	299
1	15-05-2015	08:30:55	0	22	N	9.46	297	297
1	15-05-2015	08:30:56	0	20	N	12.21	302	305
1	15-05-2015	08:30:57	0	21	N	11.7	308	308
1	15-05-2015	08:30:58	0	22	N	8.9	298	300
1	15-05-2015	08:30:59	0	20	N	9.31	298	299
1	15-05-2015	08:31:00	0	20	N	12.05	306	308
1	15-05-2015	08:31:01	0	22	N	9.05	301	301
1	15-05-2015	08:31:02	0	20	N	9.36	297	299
1	15-05-2015	08:31:03	0	20	N	12.05	305	307
1	15-05-2015	08:31:04	0	22	N	9.05	300	300
1	15-05-2015	08:31:05	0	20	N	9.36	297	299
1	15-05-2015	08:31:06	0	20	N	12.05	307	310
1	15-05-2015	08:31:07	0	22	N	9.16	296	296
1	15-05-2015	08:31:08	0	20	N	9.36	299	300
1	15-05-2015	08:31:09	0	20	N	9.46	297	298
1	15-05-2015	08:31:10	0	21	N	9.61	292	292
1	15-05-2015	08:31:11	0	21	N	9.51	297	299
1	15-05-2015	08:31:12	0	20	N	9.56	296	298
1	15-05-2015	08:31:13	0	20	N	9.56	301	302
1	15-05-2015	08:31:14	0	20	N	12.16	308	309
1	15-05-2015	08:31:15	0	22	N	9.05	298	301
1	15-05-2015	08:31:16	0	20	N	9.36	300	299
1	15-05-2015	08:31:17	0	21	N	11.95	308	307
1	15-05-2015	08:31:18	0	21	N	11.7	303	305
1	15-05-2015	08:31:19	0	21	N	8.9	299	299
1	15-05-2015	08:31:20	0	21	N	9.26	298	298
1	15-05-2015	08:31:21	0	20	N	12.05	305	307
1	15-05-2015	08:31:22	0	20	N	11.7	311	309
1	15-05-2015	08:31:23	0	22	N	8.9	299	301
1	15-05-2015	08:31:24	0	20	N	9.26	297	302
1	15-05-2015	08:31:25	0	20	N	12.05	306	308
1	15-05-2015	08:31:26	0	22	N	9.1	299	299
1	15-05-2015	08:31:27	0	20	N	9.36	299	299
1	15-05-2015	08:31:28	0	20	N	9.46	299	301
1	15-05-2015	08:31:29	0	21	N	9.61	298	299
1	15-05-2015	08:31:30	0	20	N	9.56	298	300
1	15-05-2015	08:31:31	0	20	N	9.56	297	301
1	15-05-2015	08:31:32	0	20	N	12.21	305	307
1	15-05-2015	08:31:33	0	21	N	9.1	299	299
1	15-05-2015	08:31:34	0	21	N	9.31	296	298
1	15-05-2015	08:31:35	0	20	N	12.11	309	310
1	15-05-2015	08:31:36	0	20	N	9.1	301	301
1	15-05-2015	08:31:37	0	21	N	9.36	297	299
1	15-05-2015	08:31:38	0	20	N	9.46	297	299
1	15-05-2015	08:31:39	0	20	N	12.11	304	305
1	15-05-2015	08:31:40	0	22	N	9.1	298	300
1	15-05-2015	08:31:41	0	20	N	9.36	297	302
1	15-05-2015	08:31:42	0	20	N	12	309	311
1	15-05-2015	08:31:43	0	21	N	9.1	293	296
1	15-05-2015	08:31:44	0	21	N	9.36	297	299
1	15-05-2015	08:31:45	0	20	N	9.41	299	300
1	15-05-2015	08:31:46	0	20	N	12.16	304	305
1	15-05-2015	08:31:47	0	22	N	9	300	302
1	15-05-2015	08:31:48	0	20	N	9.31	297	298
1	15-05-2015	08:31:49	0	20	N	12.11	310	309
1	15-05-2015	08:31:50	0	20	N	11.7	310	311
1	15-05-2015	08:31:51	0	22	N	8.95	294	296
1	15-05-2015	08:31:52	0	19	N	11.85	304	306
1	15-05-2015	08:31:53	0	20	N	11.65	302	305
1	15-05-2015	08:31:54	0	20	N	11.34	307	310
1	15-05-2015	08:31:55	0	17	N	8.95	292	296
1	15-05-2015	08:31:56	0	19	N	9.26	300	302
1	15-05-2015	08:31:57	0	18	N	9.41	297	299
1	15-05-2015	08:31:58	0	18	N	9.51	300	301
1	15-05-2015	08:31:59	0	18	N	9.56	298	299
1	15-05-2015	08:32:00	0	18	N	9.56	299	300
1	15-05-2015	08:32:01	0	17	N	9.61	285	287
1	15-05-2015	08:32:02	0	18	N	12.11	305	307
1	15-05-2015	08:32:03	0	18	N	9.1	306	308
1	15-05-2015	08:32:04	0	18	N	9.41	294	297
1	15-05-2015	08:32:05	0	17	N	12.05	299	302
1	15-05-2015	08:32:06	0	19	N	9.1	303	304
1	15-05-2015	08:32:07	0	18	N	9.36	290	290
1	15-05-2015	08:32:08	0	17	N	12	305	307
1	15-05-2015	08:32:09	0	18	N	9.05	303	305
1	15-05-2015	08:32:10	0	17	N	12	305	307
1	15-05-2015	08:32:11	0	18	N	9	304	305
1	15-05-2015	08:32:12	0	17	N	11.85	307	310
1	15-05-2015	08:32:13	0	18	N	9.05	296	300
1	15-05-2015	08:32:14	0	17	N	9.31	301	303
1	15-05-2015	08:32:15	0	17	N	12.16	300	301
1	15-05-2015	08:32:16	0	18	N	9.05	304	305
1	15-05-2015	08:32:17	0	17	N	11.95	309	312
1	15-05-2015	08:32:18	0	18	N	9.05	304	304
1	15-05-2015	08:32:19	0	17	N	9.36	300	302
1	15-05-2015	08:32:20	0	17	N	12.11	302	301
1	15-05-2015	08:32:21	0	18	N	9.05	301	302
1	15-05-2015	08:32:22	0	17	N	9.31	298	303
1	15-05-2015	08:32:23	0	17	N	12.11	299	300
1	15-05-2015	08:32:24	0	19	N	9.1	303	307
1	15-05-2015	08:32:25	0	17	N	11.95	304	306
1	15-05-2015	08:32:26	0	18	N	9	301	301
1	15-05-2015	08:32:27	0	17	N	9.26	298	301
1	15-05-2015	08:32:28	0	17	N	9.41	309	311
1	15-05-2015	08:32:29	0	17	N	9.1	294	295
1	15-05-2015	08:32:30	0	18	N	9.31	300	302
1	15-05-2015	08:32:31	0	17	N	12.16	286	287
1	15-05-2015	08:32:32	0	19	N	9.51	300	299
1	15-05-2015	08:32:33	0	17	N	9.46	299	300
1	15-05-2015	08:32:34	0	17	N	12.16	301	303
1	15-05-2015	08:32:35	0	19	N	9.1	304	305
1	15-05-2015	08:32:36	0	17	N	12	304	306
1	15-05-2015	08:32:37	0	18	N	9	294	295
1	15-05-2015	08:32:38	0	17	N	9.31	298	300
1	15-05-2015	08:32:39	0	17	N	12.11	305	307
1	15-05-2015	08:32:40	0	17	N	9.16	296	297
1	15-05-2015	08:32:41	0	18	N	9.36	301	303
1	15-05-2015	08:32:42	0	17	N	12.16	301	302
1	15-05-2015	08:32:43	0	18	N	9.1	305	306
1	15-05-2015	08:32:44	0	17	N	9.31	299	301
1	15-05-2015	08:32:45	0	17	N	12.11	302	304
1	15-05-2015	08:32:46	0	19	N	9.05	303	304
1	15-05-2015	08:32:47	0	17	N	9.36	300	302
1	15-05-2015	08:32:48	0	17	N	12.11	301	303
1	15-05-2015	08:32:49	0	18	N	9.1	298	299
1	15-05-2015	08:32:50	0	17	N	9.31	299	301
1	15-05-2015	08:32:51	0	17	N	12	308	309
1	15-05-2015	08:32:52	0	17	N	9.1	297	298
1	15-05-2015	08:32:53	0	18	N	9.31	301	302
1	15-05-2015	08:32:54	0	17	N	12.05	303	306
1	15-05-2015	08:32:55	0	17	N	11.7	301	303
1	15-05-2015	08:32:56	0	19	N	8.9	301	301
1	15-05-2015	08:32:57	0	17	N	9.26	297	299
1	15-05-2015	08:32:58	0	17	N	9.46	293	294
1	15-05-2015	08:32:59	0	18	N	9.51	301	303
1	15-05-2015	08:33:00	0	17	N	9.56	301	302
1	15-05-2015	08:33:01	0	17	N	9.66	288	290
1	15-05-2015	08:33:02	0	19	N	9.51	299	300
1	15-05-2015	08:33:03	0	17	N	12.05	307	309
1	15-05-2015	08:33:04	0	17	N	9.05	298	299
1	15-05-2015	08:33:05	0	18	N	9.36	301	302
1	15-05-2015	08:33:06	0	17	N	9.46	296	299
1	15-05-2015	08:33:07	0	19	N	9.56	288	289
1	15-05-2015	08:33:08	0	17	N	9.56	299	301
1	15-05-2015	08:33:09	0	17	N	12.21	301	303
1	15-05-2015	08:33:10	0	19	N	9.1	303	304
1	15-05-2015	08:33:11	0	17	N	11.95	308	310
1	15-05-2015	08:33:12	0	18	N	9.05	302	303
1	15-05-2015	08:33:13	0	16	N	9.31	299	301
1	15-05-2015	08:33:14	0	17	N	9.51	293	294
1	15-05-2015	08:33:15	0	19	N	9.51	300	300
1	15-05-2015	08:33:16	0	17	N	9.56	297	300
1	15-05-2015	08:33:17	0	17	N	9.66	285	287
1	15-05-2015	08:33:18	0	19	N	9.51	299	299
1	15-05-2015	08:33:19	0	17	N	12.16	304	306
1	15-05-2015	08:33:20	0	18	N	9.16	297	300
1	15-05-2015	08:33:21	0	17	N	9.36	299	302
1	15-05-2015	08:33:22	0	17	N	12.05	305	307
1	15-05-2015	08:33:23	0	18	N	11.8	316	318
1	15-05-2015	08:33:24	0	17	N	8.8	304	306
1	15-05-2015	08:33:25	0	17	N	11.85	306	308
1	15-05-2015	08:33:26	0	18	N	8.95	298	299
1	15-05-2015	08:33:27	0	17	N	9.31	297	298
1	15-05-2015	08:33:28	0	16	N	9.46	288	289
1	15-05-2015	08:33:29	0	17	N	9.46	299	301
1	15-05-2015	08:33:30	0	16	N	12.11	309	311
1	15-05-2015	08:33:31	0	16	N	9.05	303	304
1	15-05-2015	08:33:32	0	16	N	9.41	291	292
1	15-05-2015	08:33:33	0	15	N	9.46	302	304
1	15-05-2015	08:33:34	0	15	N	9.46	301	303
1	15-05-2015	08:33:35	0	15	N	9.56	301	301
1	15-05-2015	08:33:36	0	14	N	9.56	290	291
1	15-05-2015	08:33:37	0	14	N	12.21	298	301
1	15-05-2015	08:33:38	0	15	N	9.1	306	308
1	15-05-2015	08:33:39	0	15	N	9.41	286	287
1	15-05-2015	08:33:40	0	13	N	9.51	306	310
1	15-05-2015	08:33:41	0	14	N	12.11	309	311
1	15-05-2015	08:33:42	0	15	N	9.16	290	292
1	15-05-2015	08:33:43	0	13	N	9.41	304	305
1	15-05-2015	08:33:44	0	14	N	9.36	301	303
1	15-05-2015	08:33:45	0	14	N	12.11	312	314
1	15-05-2015	08:33:46	0	14	N	11.75	307	309
1	15-05-2015	08:33:47	0	15	N	8.95	289	291
1	15-05-2015	08:33:48	0	13	N	9.31	300	301
1	15-05-2015	08:33:49	0	14	N	9.41	302	303
1	15-05-2015	08:33:50	0	14	N	9.51	302	303
1	15-05-2015	08:33:51	0	14	N	9.51	301	302
1	15-05-2015	08:33:52	0	14	N	12.21	300	302
1	15-05-2015	08:33:53	0	13	N	11.75	305	307
1	15-05-2015	08:33:54	0	15	N	8.95	292	294
1	15-05-2015	08:33:55	0	14	N	9.26	293	293
1	15-05-2015	08:33:56	0	14	N	9.46	295	296
1	15-05-2015	08:33:57	0	14	N	9.46	300	302
1	15-05-2015	08:33:58	0	13	N	9.51	303	304
1	15-05-2015	08:33:59	0	14	N	12.11	312	313
1	15-05-2015	08:34:00	0	14	N	11.7	304	306
1	15-05-2015	08:34:01	0	15	N	8.9	289	291
1	15-05-2015	08:34:02	0	13	N	9.26	304	304
1	15-05-2015	08:34:03	0	14	N	9.36	303	305
1	15-05-2015	08:34:04	0	14	N	12.05	311	313
1	15-05-2015	08:34:05	0	14	N	11.65	313	315
1	15-05-2015	08:34:06	0	14	N	11.55	300	302
1	15-05-2015	08:34:07	0	14	N	11.49	303	306
1	15-05-2015	08:34:08	0	15	N	8.85	290	293
1	15-05-2015	08:34:09	0	13	N	9.21	298	302
1	15-05-2015	08:34:10	0	14	N	9.36	300	301
1	15-05-2015	08:34:11	0	14	N	9.46	302	304
1	15-05-2015	08:34:12	0	14	N	9.46	303	304
1	15-05-2015	08:34:13	0	14	N	12.16	305	307
1	15-05-2015	08:34:14	0	14	N	11.7	301	303
1	15-05-2015	08:34:15	0	15	N	8.9	291	293
1	15-05-2015	08:34:16	0	13	N	9.26	297	298
1	15-05-2015	08:34:17	0	14	N	9.36	299	299
1	15-05-2015	08:34:18	0	14	N	9.46	301	303
1	15-05-2015	08:34:19	0	14	N	9.51	301	302
1	15-05-2015	08:34:20	0	14	N	12.16	309	310
1	15-05-2015	08:34:21	0	14	N	11.75	305	307
1	15-05-2015	08:34:22	0	14	N	11.6	302	304
1	15-05-2015	08:34:23	0	15	N	8.9	295	297
1	15-05-2015	08:34:24	0	14	N	9.16	298	298
1	15-05-2015	08:34:25	0	14	N	9.46	302	302
1	15-05-2015	08:34:26	0	14	N	9.51	300	303
1	15-05-2015	08:34:27	0	14	N	12.21	311	310
1	15-05-2015	08:34:28	0	14	N	11.8	302	304
1	15-05-2015	08:34:29	0	15	N	8.95	290	292
1	15-05-2015	08:34:30	0	13	N	9.31	299	300
1	15-05-2015	08:34:31	0	14	N	9.46	298	299
1	15-05-2015	08:34:32	0	14	N	9.51	301	303
1	15-05-2015	08:34:33	0	14	N	9.56	302	303
1	15-05-2015	08:34:34	0	14	N	12.21	307	309
1	15-05-2015	08:34:35	0	14	N	11.75	301	303
1	15-05-2015	08:34:36	0	15	N	8.95	293	294
1	15-05-2015	08:34:37	0	14	N	9.26	302	303
1	15-05-2015	08:34:38	0	14	N	9.41	300	303
1	15-05-2015	08:34:39	0	14	N	12.11	311	313
1	15-05-2015	08:34:40	0	14	N	11.75	304	306
1	15-05-2015	08:34:41	0	14	N	11.6	309	311
1	15-05-2015	08:34:42	0	13	N	8.8	303	303
1	15-05-2015	08:34:43	0	13	N	9.21	305	304
1	15-05-2015	08:34:44	0	13	N	9.46	297	297
1	15-05-2015	08:34:45	0	12	N	12.11	305	307
1	15-05-2015	08:34:46	0	13	N	9.05	286	287
1	15-05-2015	08:34:47	0	11	N	9.36	287	289
1	15-05-2015	08:34:48	0	10	N	12.16	290	292
1	15-05-2015	08:34:49	0	12	N	12.11	313	315
1	15-05-2015	08:34:50	0	12	N	9	308	308
1	15-05-2015	08:34:51	0	12	N	9.31	283	285
1	15-05-2015	08:34:52	0	10	N	9.51	311	312
1	15-05-2015	08:34:53	0	12	N	9.51	285	286
1	15-05-2015	08:34:54	0	10	N	9.51	306	306
1	15-05-2015	08:34:55	0	11	N	12.05	315	318
1	15-05-2015	08:34:56	0	11	N	11.7	298	299
1	15-05-2015	08:34:57	0	12	N	8.9	292	293
1	15-05-2015	08:34:58	0	10	N	9.26	304	305
1	15-05-2015	08:34:59	0	11	N	9.41	308	309
1	15-05-2015	08:35:00	0	11	N	9.46	308	310
1	15-05-2015	08:35:01	0	11	N	12.16	316	318
1	15-05-2015	08:35:02	0	11	N	11.7	312	314
1	15-05-2015	08:35:03	0	11	N	11.6	309	311
1	15-05-2015	08:35:04	0	11	N	11.49	303	305
1	15-05-2015	08:35:05	0	11	N	11.55	306	308
1	15-05-2015	08:35:06	0	11	N	11.44	308	310
1	15-05-2015	08:35:07	0	11	N	11.49	306	308
1	15-05-2015	08:35:08	0	11	N	11.49	309	311
1	15-05-2015	08:35:09	0	11	N	11.49	306	308
1	15-05-2015	08:35:10	0	11	N	11.44	306	308
1	15-05-2015	08:35:11	0	11	N	11.49	312	314
1	15-05-2015	08:35:12	0	11	N	11.44	317	319
1	15-05-2015	08:35:13	0	11	N	11.44	320	322
1	15-05-2015	08:35:14	0	11	N	11.34	322	321
1	15-05-2015	08:35:15	0	11	N	8.8	311	312
1	15-05-2015	08:35:16	0	11	N	11.85	318	319
1	15-05-2015	08:35:17	0	11	N	11.6	319	321
1	15-05-2015	08:35:18	0	11	N	11.49	319	321
1	15-05-2015	08:35:19	0	11	N	11.49	314	317
1	15-05-2015	08:35:20	0	11	N	11.49	309	311
1	15-05-2015	08:35:21	0	11	N	11.49	303	305
1	15-05-2015	08:35:22	0	11	N	8.9	288	290
1	15-05-2015	08:35:23	0	11	N	9.26	285	287
1	15-05-2015	08:35:24	0	10	N	9.36	287	288
1	15-05-2015	08:35:25	0	10	N	9.51	288	290
1	15-05-2015	08:35:26	0	10	N	9.51	294	295
1	15-05-2015	08:35:27	0	10	N	9.51	306	307
1	15-05-2015	08:35:28	0	11	N	9.51	309	310
1	15-05-2015	08:35:29	0	11	N	12.21	312	313
1	15-05-2015	08:35:30	0	11	N	11.75	305	307
1	15-05-2015	08:35:31	0	11	N	9	287	289
1	15-05-2015	08:35:32	0	11	N	9.31	288	290
1	15-05-2015	08:35:33	0	10	N	9.46	293	294
1	15-05-2015	08:35:34	0	10	N	9.46	306	308
1	15-05-2015	08:35:35	0	11	N	9.56	309	310
1	15-05-2015	08:35:36	0	11	N	12.11	317	319
1	15-05-2015	08:35:37	0	11	N	11.85	312	314
1	15-05-2015	08:35:38	0	11	N	11.6	303	305
1	15-05-2015	08:35:39	0	12	N	8.9	288	289
1	15-05-2015	08:35:40	0	10	N	9.26	286	287
1	15-05-2015	08:35:41	0	10	N	9.46	290	291
1	15-05-2015	08:35:42	0	10	N	9.51	303	304
1	15-05-2015	08:35:43	0	11	N	9.51	305	306
1	15-05-2015	08:35:44	0	10	N	12.05	315	317
1	15-05-2015	08:35:45	0	11	N	11.75	310	312
1	15-05-2015	08:35:46	0	11	N	11.6	298	300
1	15-05-2015	08:35:47	0	12	N	8.95	288	289
1	15-05-2015	08:35:48	0	10	N	9.31	288	290
1	15-05-2015	08:35:49	0	10	N	9.41	293	294
1	15-05-2015	08:35:50	0	10	N	9.46	299	300
1	15-05-2015	08:35:51	0	11	N	9.51	306	307
1	15-05-2015	08:35:52	0	11	N	12.16	315	316
1	15-05-2015	08:35:53	0	11	N	11.8	302	304
1	15-05-2015	08:35:54	0	12	N	8.9	287	289
1	15-05-2015	08:35:55	0	10	N	9.36	288	289
1	15-05-2015	08:35:56	0	10	N	9.46	290	291
1	15-05-2015	08:35:57	0	10	N	9.51	300	301
1	15-05-2015	08:35:58	0	11	N	9.51	308	308
1	15-05-2015	08:35:59	0	11	N	12.16	313	314
1	15-05-2015	08:36:00	0	11	N	11.8	305	307
1	15-05-2015	08:36:01	0	11	N	11.6	288	289
1	15-05-2015	08:36:02	0	12	N	9.26	288	290
1	15-05-2015	08:36:03	0	10	N	9.46	291	292
1	15-05-2015	08:36:04	0	10	N	9.51	307	308
1	15-05-2015	08:36:05	0	11	N	9.51	305	309
1	15-05-2015	08:36:06	0	11	N	9.61	308	310
1	15-05-2015	08:36:07	0	11	N	12.21	315	316
1	15-05-2015	08:36:08	0	11	N	11.8	311	313
1	15-05-2015	08:36:09	0	11	N	11.65	307	309
1	15-05-2015	08:36:10	0	11	N	8.95	288	290
1	15-05-2015	08:36:11	0	11	N	9.26	285	287
1	15-05-2015	08:36:12	0	10	N	9.46	289	291
1	15-05-2015	08:36:13	0	10	N	9.51	301	302
1	15-05-2015	08:36:14	0	11	N	9.46	308	308
1	15-05-2015	08:36:15	0	11	N	9.51	307	307
1	15-05-2015	08:36:16	0	11	N	12.16	312	314
1	15-05-2015	08:36:17	0	11	N	11.8	303	305
1	15-05-2015	08:36:18	0	11	N	8.95	287	289
1	15-05-2015	08:36:19	0	11	N	9.31	288	290
1	15-05-2015	08:36:20	0	10	N	9.46	295	296
1	15-05-2015	08:36:21	0	11	N	9.51	303	304
1	15-05-2015	08:36:22	0	11	N	9.51	308	310
1	15-05-2015	08:36:23	0	11	N	9.56	307	309
1	15-05-2015	08:36:24	0	11	N	12.21	313	315
1	15-05-2015	08:36:25	0	11	N	9.1	312	313
1	15-05-2015	08:36:26	0	11	N	12	313	315
1	15-05-2015	08:36:27	0	11	N	11.7	303	305
1	15-05-2015	08:36:28	0	12	N	8.95	287	289
1	15-05-2015	08:36:29	0	10	N	9.31	286	287
1	15-05-2015	08:36:30	0	10	N	9.46	289	291
1	15-05-2015	08:36:31	0	10	N	9.51	288	290
1	15-05-2015	08:36:32	0	10	N	9.56	289	291
1	15-05-2015	08:36:33	0	9	N	12.11	326	327
1	15-05-2015	08:36:34	0	10	N	11.7	303	305
1	15-05-2015	08:36:35	0	10	N	11.6	315	314
1	15-05-2015	08:36:36	0	10	N	8.85	296	297
1	15-05-2015	08:36:37	0	8	N	11.95	313	316
1	15-05-2015	08:36:38	0	10	N	8.95	286	288
1	15-05-2015	08:36:39	0	8	N	9.36	286	287
1	15-05-2015	08:36:40	0	8	N	9.46	287	289
1	15-05-2015	08:36:41	0	7	N	12.16	310	312
1	15-05-2015	08:36:42	0	9	N	9.05	315	315
1	15-05-2015	08:36:43	0	9	N	9.36	282	284
1	15-05-2015	08:36:44	0	7	N	12.11	300	302
1	15-05-2015	08:36:45	0	9	N	9.05	293	294
1	15-05-2015	08:36:46	0	7	N	12	313	316
1	15-05-2015	08:36:47	0	9	N	9	286	288
1	15-05-2015	08:36:48	0	7	N	9.41	314	317
1	15-05-2015	08:36:49	0	8	N	12.05	301	304
1	15-05-2015	08:36:50	0	9	N	9.05	285	287
1	15-05-2015	08:36:51	0	7	N	9.41	301	302
1	15-05-2015	08:36:52	0	8	N	9.46	316	317
1	15-05-2015	08:36:53	0	8	N	12.21	301	303
1	15-05-2015	08:36:54	0	9	N	9.05	286	287
1	15-05-2015	08:36:55	0	7	N	9.36	283	285
1	15-05-2015	08:36:56	0	7	N	9.51	306	309
1	15-05-2015	08:36:57	0	8	N	12.11	320	322
1	15-05-2015	08:36:58	0	8	N	11.75	297	299
1	15-05-2015	08:36:59	0	9	N	8.9	287	288
1	15-05-2015	08:37:00	0	7	N	9.31	285	286
1	15-05-2015	08:37:01	0	7	N	9.46	304	304
1	15-05-2015	08:37:02	0	7	N	9.46	317	318
1	15-05-2015	08:37:03	0	8	N	12.21	302	305
1	15-05-2015	08:37:04	0	9	N	9.05	286	287
1	15-05-2015	08:37:05	0	7	N	9.36	284	286
1	15-05-2015	08:37:06	0	7	N	9.46	288	289
1	15-05-2015	08:37:07	0	7	N	9.51	304	305
1	15-05-2015	08:37:08	0	8	N	12.21	314	317
1	15-05-2015	08:37:09	0	8	N	11.7	302	304
1	15-05-2015	08:37:10	0	9	N	8.95	286	288
1	15-05-2015	08:37:11	0	7	N	9.31	286	287
1	15-05-2015	08:37:12	0	7	N	9.46	290	291
1	15-05-2015	08:37:13	0	7	N	9.51	318	322
1	15-05-2015	08:37:14	0	7	N	12.11	308	311
1	15-05-2015	08:37:15	0	9	N	9.1	286	287
1	15-05-2015	08:37:16	0	7	N	9.36	285	286
1	15-05-2015	08:37:17	0	7	N	9.46	284	286
1	15-05-2015	08:37:18	0	7	N	9.51	309	309
1	15-05-2015	08:37:19	0	8	N	12.05	322	324
1	15-05-2015	08:37:20	0	8	N	11.75	297	299
1	15-05-2015	08:37:21	0	9	N	8.9	286	288
1	15-05-2015	08:37:22	0	7	N	9.26	286	288
1	15-05-2015	08:37:23	0	7	N	9.46	316	317
1	15-05-2015	08:37:24	0	8	N	12.05	317	319
1	15-05-2015	08:37:25	0	8	N	11.7	301	303
1	15-05-2015	08:37:26	0	9	N	8.85	286	288
1	15-05-2015	08:37:27	0	7	N	9.26	284	286
1	15-05-2015	08:37:28	0	7	N	9.41	291	292
1	15-05-2015	08:37:29	0	7	N	9.46	302	303
1	15-05-2015	08:37:30	0	7	N	12.16	327	330
1	15-05-2015	08:37:31	0	8	N	11.7	312	314
1	15-05-2015	08:37:32	0	9	N	8.95	287	289
1	15-05-2015	08:37:33	0	7	N	9.26	285	286
1	15-05-2015	08:37:34	0	7	N	9.41	284	286
1	15-05-2015	08:37:35	0	7	N	9.51	294	295
1	15-05-2015	08:37:36	0	7	N	9.51	306	307
1	15-05-2015	08:37:37	0	8	N	12.16	324	326
1	15-05-2015	08:37:38	0	8	N	11.7	312	311
1	15-05-2015	08:37:39	0	8	N	9.05	287	288
1	15-05-2015	08:37:40	0	8	N	9.26	285	286
1	15-05-2015	08:37:41	0	7	N	9.46	284	286
1	15-05-2015	08:37:42	0	7	N	9.51	301	302
1	15-05-2015	08:37:43	0	7	N	9.51	311	313
1	15-05-2015	08:37:44	0	8	N	12.11	315	317
1	15-05-2015	08:37:45	0	8	N	11.7	310	312
1	15-05-2015	08:37:46	0	9	N	8.95	287	288
1	15-05-2015	08:37:47	0	7	N	9.31	285	286
1	15-05-2015	08:37:48	0	7	N	9.46	285	286
1	15-05-2015	08:37:49	0	7	N	9.51	301	302
1	15-05-2015	08:37:50	0	7	N	9.51	311	313
1	15-05-2015	08:37:51	0	8	N	12.21	317	319
1	15-05-2015	08:37:52	0	8	N	11.75	308	309
1	15-05-2015	08:37:53	0	9	N	8.95	287	288
1	15-05-2015	08:37:54	0	7	N	9.26	285	286
1	15-05-2015	08:37:55	0	7	N	9.46	284	285
1	15-05-2015	08:37:56	0	7	N	9.51	288	289
1	15-05-2015	08:37:57	0	7	N	9.51	303	304
1	15-05-2015	08:37:58	0	7	N	12.16	324	326
1	15-05-2015	08:37:59	0	8	N	11.8	312	314
1	15-05-2015	08:38:00	0	8	N	11.6	300	302
1	15-05-2015	08:38:01	0	8	N	11.6	318	320
1	15-05-2015	08:38:02	0	8	N	11.49	333	334
1	15-05-2015	08:38:03	0	8	N	8.8	284	286
1	15-05-2015	08:38:04	0	7	N	9.21	286	288
1	15-05-2015	08:38:05	0	6	N	9.51	316	316
1	15-05-2015	08:38:06	0	8	N	9.61	286	288
1	15-05-2015	08:38:07	0	6	N	9.51	295	295
1	15-05-2015	08:38:08	0	6	N	12.16	310	313
1	15-05-2015	08:38:09	0	8	N	9.05	286	287
1	15-05-2015	08:38:10	0	6	N	9.36	299	299
1	15-05-2015	08:38:11	0	6	N	12.11	322	325
1	15-05-2015	08:38:12	0	8	N	9.05	286	287
1	15-05-2015	08:38:13	0	6	N	9.36	284	285
1	15-05-2015	08:38:14	0	6	N	9.36	297	298
1	15-05-2015	08:38:15	0	6	N	9.46	312	313
1	15-05-2015	08:38:16	0	7	N	9.51	326	327
1	15-05-2015	08:38:17	0	7	N	11.7	321	324
1	15-05-2015	08:38:18	0	7	N	11.6	311	313
1	15-05-2015	08:38:19	0	7	N	11.49	304	306
1	15-05-2015	08:38:20	0	7	N	11.49	300	302
1	15-05-2015	08:38:21	0	7	N	11.55	299	301
1	15-05-2015	08:38:22	0	7	N	8.85	285	286
1	15-05-2015	08:38:23	0	7	N	9.16	278	279
1	15-05-2015	08:38:24	0	6	N	9.46	289	291

## Slope_Offset
Reference speed (m/s)	Expanded uncert. Uref (m/s)	average count
4.023	0.056	6.1551724138
4.938	0.044	7.6823529412
6.082	0.046	9.0821917808
6.954	0.052	10.8039215686
8.13	0.062	12.632183908
8.973	0.07	14.0422535211
10.204	0.08	15.828125
11.1	0.074	17.5157894737
12.127	0.066	19.0519480519
13.042	0.056	20.6153846154
14.25	0.05	22.5466666667
15.015	0.044	23.6451612903
16.01	0.046	24.9137931034

slope	offset
0.6277	0.191